## Slide 1
RE-FIT
산출물 28종
작성 항목 정의
하드웨어 · 환자용 앱 · 치료사용 웹 | 각 산출물에 무엇을 넣을지 항목 단위로 분해
28
산출물
9
단계
3
추가 문서
2026-08-19

## Slide 2
전체 구조 — 9단계 28종
★ 표시는 이번에 추가한 산출물
0
근거
1 시장/기술 동향
2 설문조사 분석
3 인터뷰 결과서
1
요구사항
4 요구사항 정의서
5 유즈케이스 정의서
2
개념 설계
6 서비스 구성도
7 서비스 흐름도
8 하드웨어 구성도
9 인터페이스 정의서 ★
3
UI 설계
10 UI/UX 정의서
11 메뉴 구성도
12 화면 설계서
4
기능·데이터 설계
13 엔티티 관계도
14 기능 처리도
5
알고리즘·데이터
15 알고리즘 정의서 ★
16 알고리즘 명세서
17 알고리즘 상세 설명서
18 데이터 수집처리
6
상세설계·구현
19 하드웨어 설계도
20 프로그램 목록
21 테이블 정의서
22 핵심소스코드
23 개발 환경
7
검증·시연
24 시험 계획서 ★
25 S/W 실사 사진
26 H/W 실사 사진
27 촬영 콘티
8
관리
28 프로젝트 관리

## Slide 3
0
공통 규약
착수 전 한 번 정하고 28개 문서에 그대로 적용한다
담당 공동 (킥오프에서 확정)
시점 모든 문서 착수 전
구성 항목
문서 앞단 3종 — 표지(문서번호·문서명·버전·작성일·작성자), 개정 이력표, 목차
ID 체계 — 접두사와 자릿수, 번호 부여 주체
제품 표기 — 디바이스명 / RE-FIT Play(환자 앱) / RE-FIT Care(치료사 웹)
용어 통일 — 버스트, 세션, 라운드, M-wave, p2p, A_ref, 자극 주기
파일명 규칙 — 09_인터페이스정의서_v0.1_260819.docx
그림 규칙 — 그림·표 번호 체계, 원본 파일 보관 위치
ID 체계 (안)
REQ-F-001 기능 요구사항
REQ-N-001 비기능 요구사항
UC-01 유즈케이스
F-001 프로그램 모듈
SC-A-01 앱 화면
SC-W-01 웹 화면
T-01 테이블
ALG-01 알고리즘
TC-001 시험 케이스
먼저 결정할 것 제품 표기를 “피로도”로 갈지 “반응 저하”로 갈지 택1. 회복 검증 실험 결과에 따라 화면 문구·알고리즘 문서·요구사항이 동시에 바뀐다.

## Slide 4
1
시장/기술 동향 분석
이 제품이 왜 필요한지에 대한 외부 근거 제시
담당 서연
선행 없음 — 지금 바로 착수
구성 항목
재활의료·전기자극(FES) 시장 규모와 성장 전망 (국내/해외)
대상 질환 통계 — 척수손상·뇌졸중, 상지 마비 비율, 재활 접근성
FES 기기 기술 동향 — 채널 수, 자극 방식, 폐루프 제어 여부
근피로 검출 기술 동향 — sEMG 지표, M-wave 기반, 상용화 수준
선행 연구 정리 — 관련 논문 3~5편
경쟁 제품 벤치마킹표 — 제조사·채널수·EMG 유무·피로 관리·가격
시사점 및 본 과제의 차별점
본 과제의 차별점 3가지
1. 무부하 FES 중 M-wave 기반 실시간 피로 추정
2. 신경가소성을 겨냥한 게임화 (큐 선행 설계)
3. 치료사 원격 모니터링과 원격 중단
핵심 참고문헌
Zhang et al., Sensors (2024) — FES-sEMGNet
0. 근거
1 / 28

## Slide 5
2
설문조사 분석
요구사항의 정량적 출처 확보
담당 서연
선행 없음 — 섭외 최우선 착수
구성 항목
조사 개요 — 목적, 대상, 표본 수, 기간, 방법
설문 문항 설계 및 문항표 (원본은 부록)
응답자 특성 — 인구통계, 재활 경험 기간, 사용 중인 기기
문항별 결과 — 그래프와 수치
교차 분석 — 환자군 vs 치료사군 인식 차이
핵심 발견 3~5개
요구사항 후보 도출표 — 발견 → REQ 후보 ID 매핑
꼭 넣을 문항
· 현재 재활 빈도와 중단 사유
· 지속을 방해하는 요인 (지루함·통증·이동)
· (치료사) 피로를 무엇으로 판단하는가
· 자극 강도를 올리고 내리는 기준
· 원격 모니터링 필요성
· 기기 착용·부착의 부담
섭외에 시간이 걸린다. 문서 작업과 무관하게 첫날 연락을 시작한다.
0. 근거
2 / 28

## Slide 6
3
인터뷰 결과서
설문으로 잡히지 않는 맥락과 현장의 언어 확보
담당 서연
선행 없음
구성 항목
인터뷰 개요 — 대상 선정 기준, 일시, 방식, 소요 시간
질문지 (반구조화 문항)
대상자 프로파일 — 치료사 2~3인 / 환자·보호자 2~3인
인터뷰별 요약
주제별 코딩 — 여러 사람에게서 반복된 발언 묶기
인사이트 도출
요구사항 후보 도출표 → REQ 매핑
(부록) 녹취 요약 또는 발언 인용
질문 축
· 세션을 중단하는 실제 이유
· “오늘 무리했다”를 어떻게 아는가
· 강도를 올리고 내리는 판단
· 세션 후 무엇을 기록하는가
· 데이터로 보고 싶은 것
현장에서 쓰는 표현을 그대로 옮겨 적는다. 화면 문구(마이크로카피)의 재료가 된다.
0. 근거
3 / 28

## Slide 7
4
요구사항 정의서
만들 것을 확정하고 이후 모든 문서의 기준점을 만든다
담당 서연
선행 1, 2, 3
구성 항목
개요 — 요구사항 수집 방법과 출처
시스템 범위 정의 — 디바이스 / 앱 / 웹 / 백엔드 경계
기능 요구사항 REQ-F — 대상 시스템, 우선순위(M/S/C), 출처
비기능 요구사항 REQ-N — 성능·신뢰성·사용성·안전·보안·호환성
제약 사항 — 하드웨어·통신 제약, 인허가 범위(연구·시험 한정)
요구사항 추적표(RTM) — REQ → UC → F → SC → T → ALG → TC
범위 외 항목 — 손가락 개별 제어, 다채널, 하지 적용
대표 요구사항 예시
· 자극 1버스트당 M-wave p2p 1값 산출
· 피로도 갱신 지연 1버스트 이내
· 운동 의도 큐를 자극보다 300ms 선행, 오차 ±100ms 이내
· 신뢰도(events/burst ≥ 10) 미달 시 게이지 표시 보류
· 자동 종료 3중 — 적응형 baseline / 성공률 40% 하락 / 15분 상한
· 원격 중단 명령은 전달 상태를 4단계로 표시
1. 요구사항
4 / 28

## Slide 8
5
유즈케이스 정의서
요구사항을 사용자 행위 단위로 번역
담당 서연
선행 4
구성 항목
액터 정의 — 환자, 보호자, 치료사, 관리자, 디바이스
유즈케이스 다이어그램 (앱 / 웹)
유즈케이스 목록표 — UC-ID / 명칭 / 주액터 / 관련 REQ
UC별 명세 — 사전조건 / 기본 흐름 / 대안 흐름 / 예외 흐름 / 사후조건
UC 목록 (안)
UC-01 페어링 및 전극 부착 품질 점검
UC-02 자극 강도 설정 (강도 마법사)
UC-03 세션 시작 및 30초 동기화
UC-04 게임 라운드 수행
UC-05 피로도 표시 및 자동 종료
UC-06 세션 종료 및 결과 요약
UC-07 초대코드로 치료사–환자 연결
UC-08 치료사 실시간 라이브 뷰
UC-09 치료사 원격 중단
UC-10 세션 이력 조회 및 리포트 출력
1. 요구사항
5 / 28

## Slide 9
6
서비스 구성도
시스템이 어떤 조각으로 이뤄지고 각자 무엇을 책임지는가
담당 서연
선행 5
구성 항목
전체 시스템 개요도 — 디바이스 ↔ 앱 ↔ 백엔드 ↔ 웹
구성요소별 역할 정의표
데이터 흐름 개요 — 원신호 → 앱 계산 → 요약 업로드 → 웹 조회
기술 스택 — MCU, Flutter, 웹 프레임워크, Supabase
배포 구성 — 앱 배포 경로, 웹 호스팅, DB 리전
설계 원칙 명시
문서에 명문화할 핵심 원칙
“앱은 상태를, 웹은 숫자를.”
· 파형·RMS·MDF 같은 수치 모니터링은 전부 웹으로 보낸다
· 피로 게이지 계산은 앱에서 수행한다 — 네트워크가 끊겨도 안전 로직이 동작해야 하기 때문
2. 개념 설계
6 / 28

## Slide 10
7
서비스 흐름도
사용자와 데이터가 시간 순으로 어떻게 흐르는가
담당 서연
선행 6
구성 항목
전체 사용자 여정 — 치료사 가입 → 초대코드 → 환자 연결 → 세션 → 리포트
세션 상세 흐름
종료 경로 3종 — 자동 종료 / 수동 종료 / 치료사 원격 중단
예외 흐름 — 연결 끊김, 신뢰도 미달, 진폭 급등, 배터리, 업로드 실패
상태 전이도 — 세션 상태 머신
시퀀스 다이어그램 — 원격 중단 4단계 상태 회신
세션 상세 흐름
전원 → 페어링 → 부착 점검 → 강도 설정
→ 30초 동기화(튜토리얼 라운드)
→ 본 세션 N라운드
→ 종료 → 업로드 → 요약
진폭 급등은 “피로 급증”이 아니라 “센서 점검”으로 분기시킨다.
2. 개념 설계
7 / 28

## Slide 11
8
하드웨어 구성도
디바이스가 어떤 블록으로 구성되고 신호가 어떻게 흐르는가
담당 하드웨어
선행 5
구성 항목
시스템 블록도 — 전원부 / MCU / FES 자극 출력부 / EMG 계측·증폭·필터부
자극 아티팩트 차단(블랭킹) / BLE / 사용자 인터페이스(버튼·LED)
블록별 사양표 — 자극 파형·주파수·펄스폭·출력 범위, EMG 증폭률·대역·샘플링
신호 경로 다이어그램
전극 배치도 — 자극 / 계측 / 기준 전극
외관·착용 개념도
안전 관련 회로 개요 — 출력 상한, 이상 시 차단
이 문서의 핵심 도면
자극 인가 시점 대비 블랭킹 구간과 M-wave 측정 창(5~15ms)의 시간 관계
이 타이밍 도면이 없으면 18번 전처리 파이프라인과 16번 ALG-02를 쓸 수 없다.
2. 개념 설계
8 / 28

## Slide 12
9
인터페이스 정의서
하드웨어 · 앱 · 웹 세 조각의 경계 계약서
담당 서연(소유) + HW + 알고리즘
선행 6, 8 · 싱크포인트 1
구성 항목
인터페이스 목록 — IF-01 BLE / IF-02·03 백엔드 / IF-04 실시간 채널
BLE GATT 명세 — 서비스·특성 UUID표, 읽기/쓰기/알림 권한
패킷 구조 — 헤더, 시퀀스 번호, 타임스탬프, 샘플 배열, 체크섬
전송 규격 — 샘플링레이트, 패킷 주기, MTU, 유실·순서역전, 재연결
제어 명령 세트 / 상태·에러 코드표
시각 동기 규약 — 오프셋 보정 방법, 보정 주기, 허용 오차 ±100ms
REST API 명세 — 엔드포인트, 스키마, 인증, 에러 응답
실시간 채널 정의 — 라이브 뷰 페이로드, 원격 중단 4단계 상태 전이
인터페이스 버전 관리 정책
반드시 명시할 제약
자극 트리거 신호는 디바이스에서 송신하지 않는다.
따라서 앱이 원신호에서 자극 주기를 자가 추정한다 (→ ALG-05).
이 한 줄이 없으면 16번 알고리즘 명세서가 성립하지 않는다.
2. 개념 설계
9 / 28

## Slide 13
10
UI/UX 정의서
화면을 그리기 전에 지켜야 할 규칙을 먼저 정한다
담당 서연
선행 5, 7
구성 항목
디자인 원칙 3~5개
타깃 사용자 특성과 조작 제약 — 완전마비 환자는 손 조작이 불가
조작 주체는 보호자·치료사, 환자는 화면을 보고 의도만 낸다
컬러 시스템 / 타이포그래피 / 아이콘 / 그리드·간격
공통 컴포넌트 — 버튼, 카드, 상태 배지, 알림, 모달
상태 표현 규칙 — 정상 / 주의(신뢰도 미달·부착 불량) / 중단
접근성 — 글자 크기, 명도 대비, 터치 타깃, 소리·진동 피드백
앱과 웹의 톤 차이 — 앱은 게임·단순, 웹은 도구·정보 밀도
설계 포인트
· 앱에는 파형과 수치를 두지 않는다
· 피로는 별도 게이지 은유 없이 “손이 잘 안 쥐어짐”이라는 게임 내 결과로 표현한다
· 운동 의도 큐는 자극보다 300ms 선행한다 — 신경가소성 성립 조건
3. UI 설계
10 / 28

## Slide 14
11
메뉴 구성도
앱과 웹의 정보구조를 확정하고 화면 ID를 부여한다
담당 서연
선행 10
구성 항목
앱 정보구조(IA) 트리
웹 정보구조(IA) 트리
화면 ID 부여 — SC-A-xx(앱) / SC-W-xx(웹)
네비게이션 규칙 — 진입 경로, 뒤로가기, 세션 중 이탈 제한
권한별 접근 범위 — 환자 / 보호자 / 치료사 / 관리자
여기서 나오는 것
화면 ID 전체 목록.
12번 화면 설계서, 25번 실사 사진, 24번 시험 케이스가 모두 이 ID를 그대로 쓴다. 여기서 한 번 정하면 뒤에서 바뀌지 않는다.
3. UI 설계
11 / 28

## Slide 15
12
화면 설계서
화면마다 무엇을 보여주고 무엇을 할 수 있는가
담당 서연 (2패스)
선행 11, 13 · 싱크포인트 2
구성 항목
화면 목록표 — SC-ID / 화면명 / 관련 UC / 관련 REQ
화면별 상세 — 와이어프레임 + 영역 설명 + 표시 데이터 항목(→ T-xx 매핑)
+ 사용자 액션 + 화면 전이
상태별 화면 변화 — 정상 / 로딩 / 에러 / 신뢰도 미달 / 오프라인
입력 유효성 규칙
문구 정의 (마이크로카피)
앱 화면 — 연결, 부착 점검, 강도 설정, 동기화, 게임, 일시정지, 종료 요약, 이력
웹 화면 — 로그인, 환자 목록, 환자 상세, 세션 상세, 라이브 뷰, 리포트, 초대코드
2패스 원칙
1차 와이어프레임
2차 13번 ERD 확정 후, 표시 항목을 컬럼과 대조하여 확정
화면에 있는데 DB에 없는 값, DB에 있는데 아무도 안 쓰는 컬럼을 여기서 잡아낸다. = 설계 동결 지점
3. UI 설계
12 / 28

## Slide 16
13
엔티티 관계도
저장할 데이터의 개념 구조를 확정한다
담당 알고리즘·데이터
선행 5, 12(1차)
구성 항목
개념 ERD (다이어그램)
엔티티 목록 및 정의
관계와 카디널리티
식별자 정책 — UUID 사용, 환자 식별의 가명 처리
시계열 데이터 저장 전략 — 버스트 원자료를 저장할지, 집계만 저장할지
보관·삭제 정책
핵심 엔티티 (안)
user · patient · invite_code · device
session · burst_metric · session_summary
event_log · remote_command
세션당 약 340버스트가 생긴다. 원자료를 전부 올릴지 집계만 올릴지가 이 문서의 최대 결정 사항.
4. 기능·데이터 설계
13 / 28

## Slide 17
14
기능 처리도 (기능 흐름도)
기능을 모듈 단위로 쪼개고 처리 흐름을 그린다
담당 구현 담당
선행 9, 12, 13
구성 항목
기능 분해도 — 시스템 → 서브시스템 → 모듈 → 기능(F-ID)
기능별 처리 흐름도
모듈 간 호출 관계도
상태 머신 — 연결 상태 / 세션 상태 / 자극 상태
예외 처리 흐름 — 연결 끊김, 데이터 유실, 명령 실패
기능 ↔ 요구사항 매핑표
여기서 F-ID가 확정된다
20번 프로그램 목록, 22번 핵심소스코드, 24번 시험 케이스가 이 F-ID를 그대로 참조한다.
상태 머신 3종을 빠뜨리지 말 것 — 예외 흐름 문서의 근거가 된다.
4. 기능·데이터 설계
14 / 28

## Slide 18
15
알고리즘 정의서
시스템에 들어가는 알고리즘의 전체 지도
담당 알고리즘
선행 0단계 공통 규약
구성 항목
알고리즘 목록표 — ALG-ID / 명칭 / 적용 위치 / 목적 / 입력 / 출력 / 실행 주기
알고리즘 간 데이터 파이프라인 다이어그램 — 원신호부터 화면 표시까지
파라미터 총괄표 — 전 알고리즘 파라미터를 한 표에 모아 관리
신뢰도·예외 정책 개요 — 어떤 조건에서 결과를 신뢰하지 않는가
알고리즘 목록 (안)
ALG-01 버스트 검출 — 임계 + 불응기
ALG-02 M-wave 추출 — 5~15ms 창, p2p
ALG-03 이상치 필터 — Hampel(k=7, 3σ)
ALG-04 기준진폭·피로도 산출
ALG-05 자극 주기 추정·위상 고정
ALG-06 수축 성공 판정
ALG-07 자동 종료 판정 — 3중 조건
ALG-08 신뢰도 게이팅
5. 알고리즘·데이터
15 / 28

## Slide 19
16
알고리즘 명세서
구현자가 이 문서만 보고 코드를 쓸 수 있는 계약서
담당 알고리즘
선행 15, 18, 9
구성 항목
입력 데이터 규격 — 배열 형태, 단위, 전제 조건
파라미터 표 — 이름 / 기본값 / 허용 범위 / 근거
처리 절차 (의사코드)
출력 정의 — 값 범위, 갱신 주기, 결측 시 반환값
경계·예외 조건 — warmup 구간, 데이터 부족, 클램프
연산량·실행 주기 — 실시간 처리 가능성
검증 방법 — 맞게 동작하는지 확인하는 절차
※ 위 7개를 ALG-01 ~ ALG-08 각각에 대해 반복한다
명세에 반드시 들어갈 정의
피로도% = 100 × (1 − 평활(p2p 5~15ms) / A_ref)
A_ref = moving-median(41) p2p의 95퍼센타일
전처리 = Hampel(k=7, 3σ)
후처리 = post-peak, clamp ≥ 0, warmup 0
지속성 = min_run 8버스트
게이팅 = events/burst ≥ 10 미달 시 보류
분기 = 32초 내 30%p 급등 → 센서 점검
종료 = 적응형 + 성공률 40%↓ + 15분
미결 — ALG-05 드리프트 보정 주기는 실측 후 확정. 빈칸으로 두지 말 것.
5. 알고리즘·데이터
16 / 28

## Slide 20
17
알고리즘 상세 설명서
“왜 이 방식인가”에 답하는 문서 — 심사 질문이 가장 많이 나오는 장
담당 알고리즘
선행 16
구성 항목
배경 이론 — FES 유발 M-wave와 근피로, 무부하 조건의 특수성
지표 선정 근거 — 왜 진폭(p2p)인가
검토 후 기각한 대안과 근거
파라미터 선정 실험 — Hampel 적용 전후 비교 등
검증 결과 — 88세션 / 29,611버스트 전수 분석
한계와 향후 과제 — 회복 검증 미완, 환자 간 절대 % 비교 불가
기각한 대안 5종 (근거와 함께)
· 시간 비례 라벨 — 진폭 비단조, 강세션 역전
· 진폭-상태 라벨 — 세션 간 전이 불가
· HHT 이미지 + CNN — 분리력 RMS 0.51 · p2p 0.44 vs MDF 0.008
· 형태 특징 — 세션 간 회귀에서 오히려 악화
· 학습 회귀 — 세션 내 MAE 3~4%지만 세션 간 R² ≈ 0
기각 근거가 이 문서의 가치다.
5. 알고리즘·데이터
17 / 28

## Slide 21
18
데이터 수집처리 정의서
알고리즘의 입력 규격을 확정한다 — 집필은 16번보다 먼저
담당 알고리즘·데이터
선행 8, 9
구성 항목
수집 항목 및 규격 — 채널 구성, 샘플링레이트, 분해능, 단위, 측정 범위
수집 절차 — 전극 부착, 기준 측정, 세션 기록
데이터 포맷 — 파일·레코드 구조, 필드 정의, 타임스탬프 규약
전처리 파이프라인 — 대역 필터 → 블랭킹 → 에폭 분할 → 영점 보정 → 창 추출
품질 기준 — events/burst ≥ 10, 최소 세션 길이 300초
제외·재측정 기준 — 검출 불량 세션 처리 규칙
저장·전송 정책 — 로컬 버퍼링, 업로드 시점, 재전송, 보관 기간
데이터 사전 — 필드별 정의표
반드시 넣을 실측 근거
영점 창 오염이 실측으로 확인됨
— 피크 대비 평균 20.2%, 88세션 중 74세션
따라서 전역 영점이 아니라 에폭별 영점 보정이 필수다.
5. 알고리즘·데이터
18 / 28

## Slide 22
19
하드웨어 설계도
실제로 만들 수 있는 수준의 도면과 부품 정보
담당 하드웨어
선행 8, 9
구성 항목
회로도 — 전원부 / 자극 출력부 / EMG 계측부 / MCU·통신부
PCB 아트웍 — 레이어별, 실장도
부품표(BOM) — 부품명 / 사양 / 수량 / 단가 / 공급처
기구·케이스 도면, 재질
전극·케이블 사양
조립도 및 조립 순서
주요 사양 요약표 — 크기, 무게, 전원, 동작 시간
안전 설계 항목 — 출력 상한, 절연, 이상 시 차단
빠뜨리기 쉬운 두 가지
· BOM은 단가와 공급처까지 적는다 — 사업화를 언급하는 순간 반드시 묻는다
· 안전 설계 항목은 별도 절로 뺀다 — 전기자극 장치이므로 심사에서 가장 먼저 확인한다
6. 상세설계·구현
19 / 28

## Slide 23
20
프로그램 목록
만든 소프트웨어의 전체 목록과 구조
담당 구현 담당
선행 14
구성 항목
소프트웨어 구성 개요 — 펌웨어 / 앱 / 웹 / 백엔드
모듈 목록표 — F-ID / 모듈명 / 파일 경로 / 역할 / 언어 / 규모 / 담당자 / 관련 REQ
모듈 의존 관계도
외부 라이브러리 목록 — 이름 / 버전 / 용도 / 라이선스
소스 디렉터리 구조
모듈 목록표가 핵심
F-ID와 관련 REQ 열을 반드시 채운다.
이 두 열이 요구사항 추적표(RTM)의 중간 고리다. 비워두면 “이 요구사항이 어디서 구현됐나”에 답할 수 없다.
6. 상세설계·구현
20 / 28

## Slide 24
21
테이블 정의서
ERD의 물리 스키마 버전
담당 알고리즘·데이터
선행 13
구성 항목
테이블 목록 — T-ID / 테이블명 / 논리명 / 용도
테이블별 컬럼 정의 — 컬럼명 / 논리명 / 타입 / 길이 / NULL / 기본값 / 설명
키·제약 — PK, FK, UNIQUE, CHECK
인덱스 설계 — 조회 패턴 기준
공통 코드 정의 — 세션 상태, 종료 사유, 명령 상태
초기 데이터
접근 정책 — 행 수준 보안 규칙 개요
13번과 함께 쓴다
ERD와 테이블 정의서는 목차상 8칸 떨어져 있지만 같은 대상의 개념/물리 버전이다.
따로 쓰면 컬럼이 어긋난다. 반드시 같은 시점에 작성하고 서로 상호참조를 건다.
6. 상세설계·구현
21 / 28

## Slide 25
22
핵심소스코드
기술적 핵심이 담긴 코드를 근거와 함께 보인다
담당 구현 담당
선행 20
구성 항목
발췌 기준 설명 — 무엇을 핵심으로 보았는가
코드별 정리 — 파일 경로 / 관련 F-ID·ALG-ID / 역할
주석을 포함한 코드 본문 / 설명
필수 발췌 6종
1. 버스트 검출
2. 피로도 산출
3. 자극 주기 추정 및 큐 스케줄링
4. 자동 종료 판정
5. BLE 수신·파싱
6. 원격 중단 수신 처리
코드를 붙이는 것보다 “이 코드가 어떤 ALG의 구현인가”를 표시하는 것이 중요하다.
6. 상세설계·구현
22 / 28

## Slide 26
23
참조 — 개발 환경 및 설명
다른 사람이 그대로 재현할 수 있게 한다
담당 구현 담당
선행 20
구성 항목
개발 환경 — OS, IDE, SDK·툴체인 버전
실행 환경 — 대상 기기, 브라우저, 최소 사양
빌드 방법 — 펌웨어 / 앱 / 웹 각각
배포 절차
형상 관리 — 저장소 구조, 브랜치 전략, 커밋 규칙
외부 서비스 설정 — 백엔드 프로젝트 구성, 환경 변수, 키 관리 원칙
실행·테스트 예시
참고 문헌 및 오픈소스 라이선스 고지
주의
키와 토큰은 환경 변수로 분리하고 문서에 실제 값을 넣지 않는다.
제출 문서는 여러 사람이 돌려 본다. 캡처 안에 키가 남는 경우가 가장 흔한 사고다.
6. 상세설계·구현
23 / 28

## Slide 27
24
시험 계획서
무엇을 어떻게 확인할지 미리 정한다 — 실사 사진은 그 결과물
담당 공동
선행 4, 14
구성 항목
시험 목적 및 범위
시험 환경 — 장비, 대상자, 측정 조건, 데이터셋
시험 항목 분류 — 단위 / 통합 / 시스템 / 성능 / 사용성
시험 케이스 명세 — TC-ID / 대상 REQ / 사전조건 / 절차 / 입력 / 기대 결과 / 판정 기준
요구사항–시험 추적표 — 모든 REQ가 최소 1개 TC로 덮이는지 확인
합격 기준 및 불합격 시 조치
시험 일정과 역할 분담
결과 기록 양식
핵심 시험 케이스 (안)
· 과거 세션 재생 시 앱의 피로도가 기준 스크립트 결과와 일치하는가
· 30분 연속 구동 후 큐–자극 위상 오차 ±100ms 이내인가
· 자동 종료 3중 조건이 각각 독립 발동하는가
· 신뢰도 미달 시 게이지 대신 안내로 대체되는가
· 급등 시 “센서 점검”으로 분기하는가
· 원격 중단 4단계가 모두 표시되고, 실패 시 로컬 안전장치가 동작하는가
7. 검증·시연
24 / 28

## Slide 28
25
S/W 기능 실사 사진
소프트웨어가 실제로 동작함을 화면으로 보인다
담당 서연
선행 24
구성 항목
캡처 목록표 — SC-ID / 화면명 / 캡처 파일명 / 관련 TC
앱 화면 캡처 — 연결, 부착 점검, 강도 설정, 동기화, 게임 플레이, 종료 요약
웹 화면 캡처 — 환자 목록, 세션 상세, 라이브 뷰, 원격 중단, 리포트
캡처별 설명 — 어떤 기능이 동작 중이고 어떤 요구사항에 대응하는가
예외 상황 화면 — 신뢰도 미달 안내, 연결 끊김
캡처마다 TC 번호를 적는다
사진만 있으면 “찍혔다”는 증거일 뿐이다.
관련 TC 번호를 함께 적어야 “계획대로 확인했고 통과했다”는 증거가 된다.
7. 검증·시연
25 / 28

## Slide 29
26
H/W 기능 실사 사진
하드웨어의 실물과 동작을 보인다
담당 하드웨어
선행 19, 24
구성 항목
시제품 외관 — 정면 / 후면 / 측면, 크기 비교물 포함
내부·PCB 실장 사진
전극 부착 상태 사진 — 자극·계측·기준 전극 위치가 보이게
착용 상태 사진
동작 중 사진 — 전원·연결 LED, 자극 인가 상태
계측 장면 — 신호가 앱에 들어오는 모습 포함
사진별 설명 및 관련 기능
촬영 포인트
· 크기 비교물(손·자)을 반드시 함께 찍는다
· 전극 3종의 위치가 구분되게 찍는다
· 디바이스와 앱 화면이 한 프레임에 들어간 사진을 최소 1장 확보한다 — 연동의 증거
7. 검증·시연
26 / 28

## Slide 30
27
동영상 촬영 콘티
시연 영상을 찍기 전에 장면을 설계한다
담당 서연
선행 25, 26
구성 항목
영상 기획 — 목적, 총 길이(3~5분), 타깃 시청자, 톤
씬 구성표 — 씬 번호 / 화면 / 촬영 내용 / 나레이션 / 자막 / 소요 시간
촬영 목록 — 장소, 인물, 소품, 필요 장비
화면 녹화 목록 — 앱·웹 각각
편집 지침 — 자막 스타일, BGM, 로고, 인서트
씬 흐름 (안)
문제 제기 → 제품 소개 → 착용·연결 → 강도 설정 → 세션 시연 → 피로에 따른 변화 → 치료사 웹 라이브 뷰 → 원격 중단 → 세션 리포트 → 마무리
가장 중요한 컷 — 게임 화면과 실제 손 움직임을 한 화면에 담은 장면
7. 검증·시연
27 / 28

## Slide 31
28
프로젝트 관리
어떻게 굴렸는지를 기록한다 — 마지막에 몰아쓰면 티가 난다
담당 서연 (상시 작성)
선행 상시
구성 항목
추진 체계 — 팀 구성, 역할 분담(R&R)
WBS 및 일정 계획 대비 실적 (간트)
마일스톤 관리 — 요구사항 동결 / 설계 동결 / 통합 / 제출
회의록 — 일시, 참석자, 안건, 결정 사항, 후속 조치
이슈·리스크 관리 대장 — 리스크 / 영향도 / 대응 방안 / 상태
문서·형상 관리 현황 — 28개 산출물의 버전과 상태
향후 계획 — 고도화 방향, 인허가 검토 로드맵
등록해야 할 주요 리스크
1. 위상 드리프트 — 디바이스와 앱의 시계가 독립이라 큐와 실제 수축이 서서히 어긋난다. 게임은 정상 작동하는데 효과만 사라지는 무증상 실패. 최우선.
2. 회복 검증 미완 — “피로도” 표기의 근거 부족
3. 신호 품질 의존 — 부착 점검과 강도 설정이 기능의 절반
4. 대상자 섭외 지연 — 요구사항 동결이 함께 밀림
8. 관리
28 / 28

## Slide 32
작성 순서와 싱크포인트
문서 번호 순서와 집필 순서는 다르다. 세 트랙이 병렬로 가되 두 지점에서 반드시 모인다.
1차 — 병렬 착수
서연 — 제품·서비스
6 서비스 구성도
7 서비스 흐름도
5 유즈케이스
4 요구사항(초안)
＋ 설문·인터뷰 섭외
알고리즘·데이터
15 알고리즘 정의서
18 데이터 수집처리
16 알고리즘 명세서
17 상세 설명서
하드웨어
8 하드웨어 구성도
19 설계도 착수
(회로·BOM)
싱크포인트 1 · 9번 인터페이스 정의서 확정 — 셋이 각자 절반씩 채워와 합친다
2차 — 병렬 계속
서연
10 UI/UX → 11 메뉴
12 화면(와이어 1차)
알고리즘·데이터
13 ERD → 21 테이블 정의서
하드웨어
19 완성 + 시제품 제작
싱크포인트 2 · 13번 ERD 반영해 12번 화면 설계서 확정 = 설계 동결 → 3차 구현 → 4차 검증·시연 → 28 관리