## 기능 요구사항
요구사항 정의서
RE-FIT · FES-EMG 기반 상지 재활 시스템 · RE-FIT Play(환자 앱) / RE-FIT Care(치료사 웹) · 문서번호 04 · 초안
구분 | 서비스(메뉴) | 기능명 | 기능설명 | 우선순위 | 비고
Common | Account | 이메일 회원가입 | 이메일 인증을 거친 회원가입. [이메일], [비밀번호], [이름], [역할] 입력 | M
|  | 로그인 | [이메일], [비밀번호]를 입력하여 로그인 | M
|  | 자동 로그인 | 토큰이 유효하면 로그인 화면을 생략 | S
|  | 계정 · 비밀번호 찾기 | 이메일로 비밀번호 재설정 링크 발송 | S
|  | 회원 정보 관리 | 이름 · 비밀번호 변경 등 | S
|  | 로그아웃 / 회원 탈퇴 | 탈퇴 시 데이터 보관 · 파기 정책 적용 | M
| Policy | 약관 · 개인정보 동의 | 가입 시 필수 동의. 생체 신호 수집 항목을 명시 | M | 법적 요건
|  | 접근성 설정 | 글자 크기 · 소리 · 진동 피드백 조절 | C | 미정
Patient | Connect | 초대코드 연결 | 치료사가 발급한 6자리 코드를 입력해 담당 치료사에 귀속 | M
|  | 치료사 연결 해제 | 담당 치료사와의 연결 해제 | S
| Device | 디바이스 검색 · 페어링 | BLE 광고 스캔 → 선택 → 본딩까지 완료 | M
|  | 자동 재연결 | 직전 연결 기기를 기억해 자동으로 연결 시도 | S
|  | 연결 상태 · 배터리 표시 | 세션 중 연결 상태와 배터리 잔량을 상시 표시 | M
|  | 연결 해제 · 기기 변경 | 수동 연결 해제 및 다른 기기로 변경 | S
|  | 펌웨어 업데이트(OTA) | 버전 비교 후 사용자 확인을 거쳐 진행 | C | 미정
| Session Setup | 전극 부착 품질 점검 | 기준 신호로 판정. 미통과 시 세션 시작을 차단 | M | ★ 안전
|  | 자극 강도 설정 | 단계별 시험 자극으로 유효 강도를 탐색 (강도 마법사) | M
|  | 유효 반응 확인 | M-wave 유효 반응을 확보하지 못하면 세션 시작을 차단 | M | ★ 안전
|  | 세션 레코드 생성 | 세션 시작 시각 · 환자 · 기기 정보를 서버에 등록 | M
|  | 동기화 구간 운영 | 세션 시작 30초를 튜토리얼 라운드로 두어 주기 추정과 위상 고정을 수행 | M
| Signal | 자극 주기 추정 · 위상 고정 | 디바이스가 자극 트리거를 보내지 않으므로 원신호에서 주기를 자가 추정 (ALG-05) | M
|  | 버스트 검출 | 임계 + 불응기로 자극 버스트를 검출 (ALG-01) | M
|  | M-wave 추출 | 자극 후 5~15ms 창에서 에폭별 영점 보정 후 버스트당 p2p 1값을 산출 (ALG-02) | M
|  | 이상치 필터 | Hampel(k=7, 3σ)로 전극 접촉 불량에 의한 순간 급락 · 급등을 제거 (ALG-03) | M
|  | 기준 진폭 산출 | moving-median(w=41) p2p의 95퍼센타일을 세션 자기 기준 A_ref로 사용 | M
|  | 피로도 산출 | 100 × (1 − 평활 p2p / A_ref). post-peak · clamp ≥ 0 · warmup 구간 0 | M
|  | 신뢰도 게이팅 | events/burst ≥ 10 미달 시 결과를 보류하고 안내로 대체 | M | ★ 안전
|  | 급등 분기 | 32초 내 30%p 이상 상승은 피로 급증이 아니라 센서 점검으로 처리 | M | ★ 안전
|  | 수축 성공 판정 | p2p ≥ A_ref × k 이면 성공(closed)으로 판정 (ALG-06) | M
| Game | 운동 의도 큐 제시 | 자극보다 300ms 앞서 큐를 제시 (신경가소성 성립 조건) | M
|  | 수축 결과 표현 | 성공 · 실패를 게임 화면의 결과로 표현 | M
|  | 진행도 표시 | 라운드 수 · 진행률 표시 | S
|  | 게임 종류 선택 | 게임이 복수인 경우 선택 화면을 제공 | C | 미정
|  | 화면 노출 제한 | 앱 화면에는 파형과 수치를 노출하지 않음 | M | 설계 원칙
| Safety | 자동 종료 — 적응형 baseline | 적응형 baseline 기준으로 자동 종료 (주 조건) | M | ★ 안전
|  | 자동 종료 — 성공률 | 수축 성공률이 40% 하락하면 자동 종료 (백업 1) | M | ★ 안전
|  | 자동 종료 — 시간 상한 | 세션 15분 상한에 도달하면 자동 종료 (백업 2) | M | ★ 안전
|  | 수동 종료 | 환자 · 보호자가 중단하고 중단 사유를 선택해 기록 | M
|  | 원격 중단 수신 | 치료사 중단 명령을 수신하면 자극을 즉시 정지하고 안내를 표시 | M | ★ 안전
|  | 원격 중단 상태 회신 | 발행 · 전달 · 수신 · 실행 4단계 상태를 되돌려 보냄 | M | ★ 안전
|  | 연결 끊김 대응 | BLE 단절을 감지하면 자극을 즉시 중단하고 세션을 일시정지 | M | ★ 안전
|  | 백그라운드 대응 | 앱이 백그라운드로 전환되면 세션을 일시정지 | S | 미정
| Record | 세션 종료 요약 | 수행 라운드 · 성공률 · 종료 사유를 표시 | M
|  | 세션 데이터 업로드 | 세션 요약과 버스트 지표를 업로드. 원신호 원본은 업로드하지 않음 | M
|  | 업로드 재전송 | 실패 시 로컬 버퍼에 적재하고 재연결 시 재전송 (멱등 키로 중복 방지) | M
|  | 세션 이력 조회 | 지난 세션 목록과 상세를 조회 | S
|  | 기간별 추이 조회 | 주간 · 월간 추이를 조회 | C | 미정
Therapist | Connect | 초대코드 발급 | 6자리 코드를 발급. 유효기간과 1회용 여부는 확정 필요 | M | 미정
|  | 환자 연결 해제 | 담당 환자와의 연결 해제 | S
| Monitor | 환자 목록 조회 | 담당 환자 목록. 최근 세션일과 상태 요약을 포함 | M
|  | 환자 상세 조회 | 환자별 세션 이력과 추이를 조회 | M
|  | 세션 상세 조회 | 파형 · p2p · 피로도 곡선을 표시 | M
|  | 실시간 라이브 뷰 | 진행 중인 세션을 구독해 실시간으로 표시 | M
|  | 원격 중단 | 세션 중단 명령을 발행하고 전달 상태 4단계를 표시 | M | ★ 안전
| Report | 세션 리포트 출력 | 세션 리포트를 인쇄하거나 파일로 저장 | S
|  | 기간별 리포트 | 기간을 지정한 요약 리포트 | C | 미정
| Security | 접근 권한 제한 | 담당 환자 외의 데이터 접근을 차단 (행 수준 보안) | M | ★ 안전
Admin | Manage | 계정 승인 | 치료사 계정 가입을 승인 | C | 미정
|  | 사용자 조회 | 사용자 검색 및 목록 조회 | C | 미정
|  | 디바이스 관리 | 디바이스 등록과 귀속 이력을 관리 | C | 미정
|  | 공지 관리 | 공지 작성 · 수정 · 삭제 | C | 미정
|  | 통계 | 사용자 수 · 세션 수 등 기본 통계 | C | 미정

## 비기능 요구사항
비기능 요구사항
구분 | 분류 | 항목 | 판정 기준 | 우선순위 | 비고
App | 성능 | 피로도 갱신 지연 | 1버스트 이내에 화면에 반영 | M
App | 성능 | 큐–자극 위상 오차 | 30분 연속 구동 후에도 ±100ms 이내 | M | ★ 안전
App·Web | 성능 | 원격 중단 전달 시간 | 정상 네트워크에서 3초 이내 | M | ★ 안전
Web | 성능 | 라이브 뷰 갱신 주기 | 2초 이내 | S
App | 신뢰성 | 오프라인 단독 동작 | 네트워크가 끊겨도 세션 수행과 안전 종료가 가능 | M | ★ 안전
App | 신뢰성 | 데이터 유실 방지 | 재전송 후 세션 데이터 유실 0건 | M
App | 사용성 | 세션 시작까지 조작 단계 | 목표 단계 수 미정 | S | 미정
App·Web | 사용성 | 접근성 기준 | 최소 글자 크기 · 명도 대비 · 터치 타깃 크기 | S
App | 안전 | 자극 출력 제한 연계 | 하드웨어 출력 상한을 넘는 값을 요청하지 않음 | M | ★ 안전
App·Web | 보안 | 전송 구간 암호화 | TLS 적용 | M | ★ 안전
Web | 보안 | 권한 기반 접근 제어 | 행 수준 보안으로 담당 환자만 조회 가능 | M | ★ 안전
App·Web | 보안 | 생체 신호 가명 처리 | 개인 식별 정보와 측정 데이터를 분리 저장 | M | ★ 안전
App·Web | 호환성 | 지원 환경 | 모바일 OS 최소 버전 미정 · 웹은 주요 브라우저 최신 2개 버전 | S | 미정
App | 유지보수 | 알고리즘 파라미터 조정 | 코드 수정 없이 파라미터를 변경할 수 있을 것 | S

## 범위 외
범위 외 항목
번호 | 항목 | 사유 | 비고
OUT-01 | 손가락 개별 제어 | 단일 채널 grasp만 지원 | 확정
OUT-02 | 다채널 자극 | 현재 하드웨어 구성 범위 밖 | 확정
OUT-03 | 하지 적용 | 상지 한정 | 확정
OUT-04 | 환자 간 절대 피로도 % 비교 | 피험자별 중앙값 11~66%로 절대 비교가 성립하지 않음 (88세션 실측) | 확정
OUT-05 | 의료기기 인허가 취득 | 연구 · 시험 목적에 한정 | 확정
OUT-06 | 푸시 알림 | MVP 포함 여부 미정 | 미정